《不锈钢手提式蒸汽灭菌器》采购需求文件

一要求

"1、消毒容积：        24L  (φ280×390  mm)

2、最高工作压力：    0.16 MPa

3、最高工作温度：    126  ℃

4、温度选择范围：     105 ~ 126℃

5、计时选择范围：     0-99min

6、灭菌室热均匀度：   ≤±1℃

7、电源 / 功率：       AC220V.50Hz /2KW

8、低水位过热保护                                                                                         9.设有温度选择,消毒器达到设定的温度时，会自动进行恒温、恒压控制。

10.设有计时选择,当消毒物品达到设定消毒时间，会自动关闭电源，同时蜂鸣响，以告消毒完毕。

11.设有安全阀、放汽阀、压力表，当压力蒸汽超过0.165Mpa时安全阀会自动释放过高压力蒸汽至达到可靠的安全性，在       压力表表面刻度上设有兆帕和温度读数，便于阅读不同的数据。

12.加热采用浸入式电热管，且具有自动压力控制，能断水过热保护且报警功能。

13灭菌器全部由不锈钢材料制成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀，易保养等优点，而主要的机械性能比铝合金高三倍以上，因此确保安全性能和使用寿命。

"