《全自动血细胞分析仪》采购需求文件

一.要求

"★1、检测技术：白细胞三维地形图分类技术、对单位时间内单个细胞以高速、稳定、整体状态进行检测的直线恒速稳流技术、比色法检测HGB技术

★2、恒温孵育反应技术：一体化钛合金恒温孵育反应技术，实验体系中试剂与标本的反应及孵育过程同时进行，无转移的过程。

3、一个通道内完成对五种白细胞的分类，无须独立的BASO通道，避免通道差带来的误差

4、检测项目：白细胞五分类，≥24项报告参数（不包含图形），≥4项研究参数

5、测试速度：≥60样本/小时

6、分析模式：常规模式（CBC+5Diff模式）、体检模式（CBC模式）

7、进样模式：全自动进样模式及单管封闭进样模式

★8、全自动进样：一次可装载50个样本，支持不间断连续追加样本

9、激光光源：采用长寿命半导体激光

10、样本类型：静脉全血、预稀释末梢血、抗凝末梢血

11、CBC+5DIFF分析模式有2个直方图，2个散点图

★12、样本用量：CBC+5Diff模式20μl，CBC模式10μl

13、报告参数至少包括WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、PDW、MPV、PCT、P-LCR、NEU#、NEU%、LYM#、LYM%、MON#、MON%、EOS#、EOS%、BAS#、BAS%等，研究参数至少包括ALY#、ALY%、IG#、IG%等

14、重复性：WBC≤2.0%, RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%

15、交叉污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%

16、报告打印：多种打印格式可选，全部参数或部分参数自定义打印

17、休眠技术：自动进入休眠状态，休眠等待时间可调

18、余量监测：试剂余量监测，智能提醒更换试剂

★19、参考值设置：按性别、年龄设定正常参考值范围，仪器内置6组年龄段的参考值范围，可自定义10组参考值范围

20、定时维护：定时、定量（检测次数）智能执行管路维护

21、统计功能：检测结果统计学分析，包括平均值、标准差和变异系数的计算；仪器计数次数统计，包括样本、质控、校准次数统计

22、提醒功能：结果异常信息在相对应的Flag信息栏内自动显示提醒

★23、提供与五分类血细胞分析仪同品牌的经CFDA注册的配套校准品、质控品。

24、试剂种类：检测使用3种试剂（不含清洗液）。"