"《便携式彩色多普勒超声诊断系统》采购需求文件
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一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统
二、设备数量：壹套
三、用途说明：该设备主要用于腹部、肝胆、肾脏、妇产科、乳腺、甲状腺、外周血管、术中超声引导、公卫体检等临床医学检查，具备可持续软件升级能力，能满足将来不断扩展的临床应用需求。
★四、设备设计使用年限：≥10年
五、主要技术及系统概述：
一、彩色多普勒超声诊断系统主机：
1、≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描
★2、主机机身一体化内置探头接口≥2个
3、超声主机操作系统：基于Windows 平台，非嵌入式平台，方便升级维护
4、数字多波束合成器
5、具备中文操作界面及菜单，可选多种语言
6、背光键盘，背光可开关，亮度0%－100%可调节 ，适合不同环境使用
7、二维灰阶成像单元
8、谐波成像单元，可用于所有探头
9、M型成像单元
★10、实时解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现，支持组织多普勒成像，支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI -M等4种模式
11、彩色多普勒血流成像单元
12、能量多普勒成像单元
13、方向能量多普勒成像单元
14、PW脉冲多普勒成像单元
15、支持实时宽景成像单元
16、穿刺针引导线单元
17、主机采用立式排风口设计，便于快速散热保障续航使用
18、可选弹性成像
19、★具备专业超声医学学习应用APP（非网页版），超声医生可随时随地进行医用超声知识的培训、学习、交流、指导；
20、斑点噪声抑制技术，支持所有探头
21、线阵探头具有梯形扩展成像功能
22、线阵探头二维视野角度独立偏转
23、实时全域动态聚焦
24、一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒
25、放大功能，超声图像具有三种放大模式（一键满屏放大、画中画放大、全景放大），支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥20倍
26、常规测量及全科测量软件包，对应分析报告
27、体位图
28、声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒独立可视可调
29、测量、分析及报告：
29.1一般测量：
29.1.1具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布
29.1.2多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络、手动两点法、手动描迹法
29.1.3泌尿测量包
29.1.4小器官测量包
29.1.5血管测量包
29.1.6颅脑测量包
29.1.7急诊测量包
29.1.8★血管测量包：血管内中膜自动测量IMT，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的描记、生成测量数据结果≥7项(包含最大值、最小值、平均值、取样框测量长度、有效测量长度、SD及质量指数)
30、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏等测量
31、自动生成可编辑报告：妇产科、心脏、血管、泌尿、小器官
32、测量菜单顺序及项目可自定义
33、图像存储、电影回放及病案管理单元
34、所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放
35、支持实时单帧存储
36、内置硬盘≥500G
37、同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像；
38、电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可从200帧到2000帧自由任意设值
39、电影存储：可向后存储≥30分钟
40、原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
41、内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
42、静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看
43、连通性要求：
43.1支持网络连接
43.2支持超声影像WIFI无线实时传输（可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影，不影响操作医生进行下一个病人的检查。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。）
43.3视频图像输出区域设置：可设置只输出超声图像区域，可自定义其他区域
44、具备系统激活显示界面功能，实时显示功能激活状态、激活日期及使用天数，对可选购的功能，在此界面直接可对其激活操作
45、备份/恢复功能
45.1检查类型参数备份：可以将系统中所有检查类型参数、名称及新建的检查类型导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复
45.2测量包备份：可以将系统中所有测量软件包导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。
46、外设和附件：
46.1主机内置锂电池可独立供电
46.2支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机
46.3支持脚踏开关
★46.4主机内置输出接口：USB接口≥2个；S视频≥1个；HDMI接口≥1个；VGA接口≥1个；MIC接口≥1个
六、技术参数及要求：
★1、探头规格：为拓展未来应用，主机系统可支持探头：腹部探头、浅表探头、心脏探头、阴式探头、双平面探头、腹部容积探头、无线探头等；其中无线探头种类≥2种（提供无线探头图片证明）：
2、线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度
3、基波≥5种，谐波≥3种，彩色≥4种，PW≥3种
4、探头具有自动冻结功能，启动冻结时间≥3种可选
5、二维灰阶主要参数：
5.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，以中文直观显示
★5.2动态范围≥180，步进≤4dB可视可调
5.3灰阶图谱≥23种
5.4 TGC分段调节≥8段
5.5画中画放大功能
5.6图像旋转：0°，90°，180°，270°旋转
6、彩色多普勒主要参数：
6.1显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等
6.2彩色放大功能：彩色模式下对图像放大，可放大最大8倍
6.3彩色基线≥17档可调
6.4壁滤波≥50级可调
6.5 C采样容积：1－120调节
6.6彩色增强功能：≥3级可调
7、频谱多普勒主要参数：
7.1显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率
7.2显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）
7.3二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示
7.4最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s
7.5最小测量速度，非噪声信号：≤0.5mm/s
★.6多普勒取样容积宽度：0.5-36mm（提供最大值图片证明）
7.7基线: ≥30级可调
7.8平滑: ≥3级可调
7.9声功率：0－100%可视可调 
七、配置
1、便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台
2、探头配置：腹部探头、浅表探头各一把
3、内置锂电池  1块"
