"《医用全自动血压计》采购需求文件

一．要求
1   测量原理       示波法
[bookmark: _GoBack]2   显示屏       LCD显示屏
3   测量位置       左右臂均可 
4   适应臂周范围      17～42cm 
5   测量范围       血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分
★6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导
7   测量精度
压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；
脉搏测量精度：   ±2%或±2次/分（取最大者）
8  肘部位置传感器    电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确
9  臂筒角度调节      自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）
★10  平均测量模式     可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）
★11  二维码打印      测量结果可以二维码形式打印出来
12  打印装置         热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图
★13  ID功能      可连接扫描枪或身份证读卡器
14  抗菌设计对应     外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套
★15  臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。
16  语音功能         测量全程语音提示，测量结束播报测量结果
17  用户教育      根据测量结果，显示提示信息
18  通信数据输出     USB数据传输
19  外形尺寸\重量： 宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG
★20  精度保障：      需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料
"
