"《全自动生化分析仪》采购需求文件

一、要求

★1.检测速度：恒速≥800 测试/小时（纯生化）；恒速≥1200测试/小时（带ISE）

2.待机功能：具有24小时待机，可设定自动休眠,一键启动功能

3.急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测

4.定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点等定标，定标公式≥6种

5.检测方法：具备终点法，两点终点法，速率法，两点速率法（两点动力学法）

★6.同时分析项目：≥190项，其中生化≥184项，血清指数≥3项，ISE≥3项

7.检测功能：支持糖化血红蛋白检测，支持机内溶血

8.仪器功能：仪器支持水脱气模块、支持水质监测

9.光源：长寿命卤素灯，平均寿命≥2000小时

10.波长数量及范围：波长数量≥16个，波长范围要求340-850nm

11.吸光度线性范围：相对偏倚在±5％范围内的最大吸光度≥3.6

12.杂散光：当测定波长为340nm时，吸光度≥5.0

13.吸光度稳定性：波长340nm时，吸光度变化≤0.01

★14.反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式

15.反应盘温控波动：提供37±0.1℃的恒温环境，温度波动度≤0.1℃

16.进样方式：智能灵活，圆盘式进样

17.样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。支持样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能，空吸、气泡、堵针实时检测）。

18.生化项目样本量：1.5μL～35μL，递增≤0.1μL

★19.样本位：≥120个样本位 （不含软件扩展位）

20.样本携带污染率：≤0.05%

21.样本管：原始采血管或其他试管

22.试剂量：10μL～400μL，递增≤0.5μL

★23.试剂位：≥200个

24.试剂冷藏：试剂盘24小时独立制冷系统，冷藏温度2℃～8℃

25.试剂开放性：可原厂试剂进行配套，也可完全开放

26.试剂盘：独立的试剂盘≥2个

27.试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥80项，并提供注册证目录，注册证复印件附后，不提交目录者不予采购

28.试剂扩容技术：多个项目同一套试剂（位）

29.备用试剂位：同一项目可安排多套试剂

30.溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证，且经药监局注册的项目校准品≥30种。

31.反应位及杯材质：≥150个UV硬质材料（可选配石英比色杯）

32.最小反应体积：≤90μL

33.清洗用水：清洗用水采用恒温预热系统

34.搅拌系统：两组搅拌机构，单组两根搅拌针循环使用

35.搅拌针功能：可按项目设置搅拌速度、反转急停、智能防撞

36.耗水量：≤35L/H

37.清洗通道：提供独立通道清洗液系统；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗

38.安装培训：免费安装、调试、人员培训"